安捷伦8860气相色谱仪招标参数

配置要求

1气相色谱主机                            1套

2分流/不分流进样口                       1套

3进样口扳转顶盖模块                      1套

4.50位自动进样器                         1套

5 .氢火焰检测器（FID）                    1套

6微池电子捕获检测器（ECD）              1套

7符合GMP要求工作站软件                1套

8安装启动工具包                         1套

9载气除水、除氧                         1套

10 HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um              1根

11 耗材                                  1批

12 软硬件3Q认证                        1套

技术指标

一、主要用途：用于有机化合物（包含药品中的农药残留）的定量和定性分析

二、工作条件：环境温度：15～35℃

相对湿度：20～80%（无冷凝）

三、技术指标：

1、 主机及柱箱：

1.1具备远程智能访问功能，在不开启电脑和色谱工作站的情况下，可远程直接连接仪器主机IP地址，并且对仪器采集方法和序列进行编辑（需提供官方彩页证明）

1.2仪器面板具有不小于4英寸触摸屏，无需物理按键即可实时访问仪器状态，配置和流路信息。可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面。所有气相和自动进样器设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中，并可进行编辑

★1.3内置光感气体捕集阱传感器，可以通过闪烁灯和工作站自动提示气体捕集阱使用情况（提供彩页证明）

1.4在实验室环境改变的情况下，大气压和温度补偿技术，可保证仪器获得稳定的保留时间和检测器基线。

1.5温度范围：最高≥420˚C，温度设置分辨率：0.1°C

1.6温度稳定性：当环境温度变化 1˚C 时，优于 0.01˚C

1.7 程序升温：20个梯度（允许负梯度）

1.8 最长运行时间：999.99 分钟

1.9最多可以支持不少于6个EPC 控制模块和不少于6个加热区（不包含柱温箱）

1.10在最新的微通道EPC构架基础上，可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，使得EPC可靠性和使用寿命有显著提高。准确的压力控制精度，为低压应用提供了更高的保留时间锁定精度

1.11具有灵活的扩展功能，最多可同时安装和运行两个进样口和三个检测器，配备两个USB 接口。

1.12最多可支持不少于三个加热的气体样品阀和两个液体采样阀

1.13标配大容量的柱温箱，内部体积不小于14L(需提供官方技术文件证明)

2、分流/不分流进样口

2.1流量控制：具有恒流、恒压等操作模式的电子气路控制

2.2 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便易维护

2.3 最高使用温度 400˚C

2.4 压力设定范围：最大值≥100 psi

2.5 流量设定范围：0～500 ml/min（以 N2为载气时），0～1250 ml/min（以 H2，He为载气时）

3、 液体自动进样器

3.1  2ml样品瓶位数≥50 位，不包含洗瓶位和废液瓶位

3.2 进样量范围：0.1～50ul

3.3 自动进样针可以自行调节进样深度

3.4 可实行快速进样，进样速度 0.1 sec

3.5 可重叠进样，节省时间，提高效率。

3.6 进样器具有自动标液配制、自动稀释、柱前衍生、加热和制冷等扩展功能（需提供技术文件证明）

4.氢火焰检测器（FID带EPC控制）

4.1最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s。

4.2线性动态范围：>107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。

4.3数据采集速率：500 Hz。

4.4灭火自动检测和自动再点火。

4.5最高使用温度：425°C。

5微池电子捕获检测器

5.1电子压力 / 流量控制

5.2最高操作温度 400 °C

5.3尾吹气：氩气 /5%  甲烷或者氮气

5.4放射源： < 15 mCi63Ni

5.5最小检测限（MDL）： < 0.02 pg/mL  林丹

5.6动态范围：> 104 ，用林丹测定

5.7最大数据采集速率：50 Hz

6．色谱化学工作站：

6.1含与所投气相色谱仪同品牌原装色谱操作软件，仪器与电脑联机应采用网卡，保证数据传递的准确性与快速性、数字化；

6.2软件具有以下功能：

6.2.1图形界面；

6.2.2远程诊断；

6.2.3含维护维修光盘；

6.2.4在线指导学习；

6.2.5自动化的系统实时检测和诊断软件；

6.2.6实时检测系统状态，在出现问题之前可以通过邮件或短信通知用户进行处理；

6.2.7对检测结果可以进行自我评估,带有峰浏览器。

6.2.8可以连续检测单台或多台GC和GC/MS系统。

6.3配置RTL保留时间锁定软件一套，保证实验数据的重现性和准确性。

6.4带有数据库,符合法规要求的权限管理,数据完整性及数据可靠性的要求.

7耗材：

减压阀转接头3个；衬管5个；2ml样品瓶500个；不粘连碳氟O形圈(10/包)；进样口隔垫(50/包）；320 μm，0.5 mm 内径石墨垫圈10个；530 μm，0.8 mm 内径石墨垫圈10个；通用柱螺帽2个；

8、售后服务

8.1免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

8.2安装调试完成之日起，质保期1年

8.3免费1人国内培训中心培训，不含差旅和住宿

8.4完善的售后服务体系，生产厂家售后服务通过ISO9001认证

8.5全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

8.6维修工程师 响应迅速。