## 药品稳定性试验箱采购招标文件

1、项目名称：药品稳定性试验箱采购。

2、标的名称、型号规格、数量

Labonce-500GS药品稳定性试验箱2台，Labonce-250TPST药品强光稳定性试验箱1台。

3、标的技术参数：详见附件，技术联系人：林聪明  18005961018。

4、项目完成期限

合同签约生效后25天内，仪器到交货地点，并于5天内完成安装调试。

5、交货地点

漳州无极药业有限公司，福建省漳州市蓝田工业开发区横二路。

6、对投标人资格要求

投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

7、付款方式

合同生效后预付合同总价30%，发货前付合同总价60%，验收合格并计量合格后再付10%。

8、质量保证

质量保证期为货到验收合格及计量合格后12个月或设备到厂后18个月（以先到为准），投标人可承诺更长的质保期。

9、双方职责:

中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

10、报价规定

本次招标采取一次性报价方式。

报价为含13%增值税到厂价。

11、评标办法

本次招标采用最低价中标的评标办法，确定中标候选人。

本次招标确定中标候选人后，不存在递补中标候选人的情况。若中标候选人弃标，则择机另行采购。

12、开标时间、地点及参与方式

开标时间、地点：2020年1月17日水仙药业办公楼6楼会议室公开开标。逾期恕不接受。

投标截止时间：2020年1月16日17:30，逾期招标人有权拒收。

投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。

13、投标文件要求（内容均须加盖公章）

投标文件分成三部分，每部分应分开密封装订：第一部分为资格文件，第二部分技术文件，第三部分为商务文件。

资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书；c.招标文件对投标人资格要求的其他资料。

技术文件编制一式二份，包括技术说明、技术参数（注明材质）、交货期及质量承诺，技术偏离表、招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

商务文件编制一式一份，包括以下内容：投标报价表（必须由法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

除投标报价书外，其他任何地方不得出现相关投标标价的任何内容。

14、评标小组

评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。

联系方式：0596-2302616（招标办）

0596-2302064（技术中心）

漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2020年1月8日

附件1：药品稳定性试验箱技术参数

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |
| --- | --- |
| 型号 | Labonce-500GS |
| 控温范围 | 10～65℃ |
| 控温波动 | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | ±1.0℃ |
| 湿度范围 | 40～95%RH |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |
| 湿度波动度 | ±3.0%RH |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP）节能环保，低噪音，双压缩机配置 |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA）高精度，长寿命 |
| 控制器 | 进口彩色触摸屏控制器（TEMI1000），带有三级权限密码，能打印设备型号及编号，满足数据完整性和一致性的要求 |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调），白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可调，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 |
| 数据备份 | SD卡存储（能存储5 年以上的电子文本数据） |
| 测试点 | 25℃ 60%RH，40℃ 75%RH（也可以设置其他点） |
| 远程报警 | 手机短信报警（需方自备移动手机卡一张，长期插在设备里） |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警，比如说温度超过±2.0℃，湿度超过±5.0%RH，都会发出声光报警 |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 ，比如设备运行为40℃，可以设定独立超温保护的温度为50℃，当设备温度失控后，不断上升，达到50℃时，系统会自动切断加热电源，保护样品和设备 |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |
| 玻璃门 | 双层门设计，内置玻璃门 |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |
| 水箱 | 外置水箱 |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 |
| 最大功率（kW） | 2.2 |
| 容积 (L) | 500 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 680×680×1070 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 840×1050×1850 |
| 搁板(标配) | 4 |

附件2：药品强光稳定性试验箱

| 名称 | 药品强光稳定性试验箱(ICHQ1B，药典2015版) |
| --- | --- |
| 型号 | Labonce-250TPS |
| 控温范围 | 15～50℃ |
| 控温波动 | ±1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃ |
| 光照范围 | 100～8000LUX，总照度不低于1.2×106Lux·hr |
| 近紫外范围 | 0.84～5w /m2，近紫外能量不低于200w·hr/m2 |
| 光源种类 | 荧光灯和近紫外320～400nm(两套) |
| 光源控制 | 直接设定可见光和近紫外值(两套) |
| 照度测量 | 标配光照度和近紫外辐照传感器(两套) |
| 数据备份 | 存储温度,光照度,紫外辐照度(两套) |
| 数据记录 | 打印日期,温度,光照度,紫外辐照度(两套) |
| 温控制方式 | 平衡调温方式 |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机 |
| 控制器 | 进口数显表控制器(两套) |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |
| 最大功率（kW） | 1.5 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 600×500×830 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 760×870×1650 |
| 搁板(标配) | 2 |